## Sheet1
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 00
206.49	123.0706	0.19	0.0709
1214.99	723.3	0.21	0.3022
1466.98	873.18	0.07	0.1823
1673.78	996.29	0.07	0.27
1688.05	1004.76	0.05	0.77
2141.53	1274.429	0.04	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	residual
123.0706	123.1	0.0294
247.929	247.8	-0.129
723.3	723.4	0.1
873.18	873.2	0.02
996.29	996.3	0.01
1004.76	1004.8	0.04
1274.429	1274.7	0.271

## Sheet2
				Detector 01

Peak Energy(kev)	Calibrated E	residual
123.0706	123.1	0.0294
247.929	247.7	-0.229
723.3	723.3	0
873.18	873.4	0.22
996.29	996.6	0.31
1004.76	1005.2	0.44
1274.429	1274.8	0.371

## Sheet3
			detector 02

Peak Energy(kev)	Calibrated E	residual
123.0706	122.9	-0.1706
247.929	247.9	-0.029
723.3	723	-0.3
873.18	873.2	0.02
996.29	996.2	-0.09
1004.76	1004.7	-0.06
1274.429	1274.3	-0.129

## Sheet4
			Detector 03

		linear
Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	122.9	-0.1706
247.929	248	0.071
723.3	723.1	-0.2
873.18	873.2	0.02
996.29	996.2	-0.09
1004.76	1004.7	-0.06
1274.429	1274.4	-0.029

## Sheet5
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 04
217.1	123.0706	0.22	0.0709
438.807	247.929	0.025	0.0007
1279.742	723.3	0.018	0.3022
1544.839	873.18	0.024	0.1823
1762.42	996.29	0.04	0.27
1777.44	1004.76	0.04	0.77
2254.356	1274.429	0.015	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	122.8	-0.2706
247.929	247.9	-0.029
591.755	591.5	-0.255
723.3	723.3	0
873.18	873.1	-0.08
996.29	996.2	-0.09
1004.76	1004.7	-0.06
1274.429	1274.3	-0.129

## Sheet6
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 05
209.61	123.0706	0.01	0.0709
422.43	247.929	0.03	0.0007
1231.7	723.3	0.6	0.3022
1488.21	873.18	0.04	0.1823
1698.02	996.29	0.04	0.27
1712.48	1004.76	0.03	0.77
2171.948	1274.429	0.021	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.1	0.0294
247.929	247.9	-0.029
723.3	723.2	-0.1
873.18	873.2	0.02
996.29	996.4	0.11
1004.76	1004.9	0.14
1274.429	1274.5	0.071

## Sheet7
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 06
214.292	123.0706	0.008	0.0709
432.58	247.929	0.04	0.0007
1263.1	723.3	0.23	0.3022
1525.11	873.18	0.05	0.1823
1740.74	996.29	0.07	0.27
1755.54	1004.76	0.06	0.77
2227.088	1274.429	0.023	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123	-0.0706
247.929	247.9	-0.029
723.3	723.3	0
873.18	873.1	-0.08
996.29	996.5	0.21
1004.76	1005	0.24
1274.429	1274.7	0.271

## Sheet8
Detector 07

## Sheet9
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 08
222.54	123.0706	0.14	0.0709
449.7	247.929	0.3	0.0007
1313.5	723.3	0.5	0.3022
1587.56	873.18	0.08	0.1823
1811.4	996.29	0.3	0.27
1826.3	1004.76	0.3	0.77
2317.83	1274.429	0.06	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.2	0.1294
247.929	247.8	-0.129
723.3	723	-0.3
873.18	873.3	0.12
996.29	996.5	0.21
1004.76	1005.1	0.34
1274.429	1274.8	0.371

## Sheet10
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 09
314.88	123.0706	0.03	0.0709
634.91	247.929	0.09	0.0007
1515.21	591.755	0.15	0.003
1852.74	723.3	0.06	0.3022
2236.51	873.18	0.09	0.1823
2551.3	996.29	0.12	0.27
2573.15	1004.76	0.1	0.77
3263.58	1274.429	0.06	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123	-0.0706
247.929	248	0.071
723.3	723.5	0.2
873.18	873.4	0.22
1004.76	1004.9	0.14
1274.429	1274.6	0.171

## Sheet11
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 10
212.883	123.0706	0.015	0.0709
429.2	247.929	0.08	0.0007
1252.16	723.3	0.05	0.3022
1511.78	873.18	0.23	0.1823
1724.95	996.29	0.06	0.27
1739.52	1004.76	0.05	0.77
2206.4	1274.429	0.04	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123	-0.0706
247.929	248	0.071
591.755	591.7	-0.055
723.3	723.3	0
873.18	873.3	0.12
996.29	996.4	0.11
1004.76	1004.8	0.04
1274.429	1274.6	0.171

## Sheet12
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 11
457.7	123.0706	0.3	0.0709
924.2	247.929	0.15	0.0007
2696.2	723.3	0.7	0.3022
3255.9	873.18	0.4	0.1823
3714.98	996.29	0.18	0.27
3746.75	1004.76	0.15	0.77
4752.42	1274.429	0.08	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.1	0.0294
247.929	248.2	0.271
723.3	723.6	0.3
873.18	873.4	0.22
996.29	996.6	0.31
1004.76	1004.9	0.14
1274.429	1274.6	0.171

## Sheet13
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 12
210.99	123.0706	0.021	0.0709
426.78	247.929	0.13	0.0007
1247.623	723.3	0.024	0.3022
1506.08	873.18	0.05	0.1823
1718.56	996.29	0.07	0.27
1733.12	1004.76	0.06	0.77
2200.09	1274.429	0.03	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123	-0.0706
247.929	247.9	-0.029
723.3	723.4	0.1
873.18	873.1	-0.08
996.29	996.3	0.01
1004.76	1004.7	-0.06
1274.429	1275.2	0.771

## Sheet14
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 13
416.63	123.0706	0.04	0.0709
839.04	247.929	0.11	0.0007
2449.5	723.3	0.7	0.3022
2956.9	873.18	0.4	0.1823
3375.07	996.29	0.14	0.27
3403.61	1004.76	0.11	0.77
4319.16	1274.429	0.09	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.2	0.1294
247.929	247.6	-0.329
723.3	723.4	0.1
873.18	873.2	0.02
1004.76	1004.8	0.04
1274.429	1275.5	1.071

## Sheet15
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy			Detector 14
2251	723.3	0.4	0.3022
2717.8	873.18	0.4	0.1823
3100.5	996.29	0.3	0.27
3127.1	1004.76	0.3	0.77
3968.3	1274.429	0.7	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.3	0.2294
247.929	248.2	0.271
723.3	723.6	0.3
873.18	873	-0.18
996.29	996	-0.29
1004.76	1004.7	-0.06
1274.429	1274.7	0.271

## Sheet16
Centroid	Peak Energy(kev)	uncertainity of Ch No	Uncertainity of Energy		Detector 15
218.04	123.0706	0.04	0.0709
439.77	247.929	0.12	0.0007
1284.42	723.3	0.04	0.3022
1550.61	873.18	0.09	0.1823
1769.53	996.29	0.09	0.27
1784.53	1004.76	0.07	0.77
2263.85	1274.429	0.05	0.424

Peak Energy(kev)	Calibrated E	Residual
123.0706	123.1	0.0294
247.929	247.7	-0.229
723.3	723.3	0
873.18	873.1	-0.08
996.29	996.5	0.21
1004.76	1004.8	0.04
1274.429	1274.7	0.271